大庆油田总医院听力计采购项目技术参数及配置需求

一、项目概况

1、采购内容

设备名称：电测听检测仪(听力计)

数    量：1台

设备用途：开展听力障碍患者检查

2、预算金额：8.8万元

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供有效的开户许可证。

3、提供本项目需求中所投产品的医疗器械注册证或第一、二类医疗器械备案凭证等证明材料复印件并加盖生产厂家或区域代理商公章。

4、需提供参与投标供应商的有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证等证明材料复印件并加盖公章。

5、潜在供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

6、如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

7、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

三、技术参数：

（一）功能特点：

1.气导，骨导和掩蔽助理

2.纯音，啭音和脉冲音

★3.自动阈值测试和自动阈值筛查测试

4.内置通讯麦克风

★5.患者数据存储（≥50名预约患者和≥75名患者听力图）

6.与测听软件连接

★7.自动掩蔽助理

（二）技术参数：

1.通道：两路独立的通道

2.频率：气导125-8000Hz，骨导250-8000Hz，误差小于±1‰

3.掩蔽：窄带噪声

4.测试声强范围：气导-10-120dBHL，5dB步进. 骨导-10-70dBHL，5dB步进

5.输出：气导耳机、骨导耳机

★6.自动预置测试：测试修改（升序）、正常与快速模式

★7.自动筛查测试：可选择无结果频率阈值搜索

8.标准功能：纯音测听提供连续音、脉冲音和啭音，刺激：信号刺激时间可以预先设置（0.25-2.5秒），正常：按INT键给声刺激，反转：按INT键停止给声刺激，步进可以选择1dB、2.5dB或5dB，连续衰减步进5dB误差小于1dB，步进2.5dB误差小于0.75dB、步进1dB误差小于0.3dB

9.失真：气导小于2.5%，骨导小于5%

四、配置需求:

1.主机1台、

2. 气导耳机1个、

3.骨导耳机1个、

4. 应答器1台、

5. 图文联机工作站1台、

五、其它

1、提供完整技术资料，提供完整的操作手册及维护保养规程。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场，如24小时未到达现场，每逾期1天按履约保证金额度的6%支付违约金。

4、保修期、保修期内的开机率：保修期12个月，保证开机率95％（按一年365天计算），开机率每下降1%，保修期延长1个月。

5、提供现场培训。

注：加注“★”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标；其余非★项如有3条或3条以上不符则亦将视为废标。